广州市番禺区中心医院脊柱微创手术器械等医疗设备采购项目市场调查公告

广州市番禺区中心医院拟采购1套脊柱微创手术器械（用于UBE脊柱内镜微创手术）、1台射频消融仪、1台手术动力装置、1套后路大通道脊柱内镜微创手术系统，现进行市场需求调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面名单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脊柱微创手术器械（用于UBE脊柱内镜微创手术） | 1 | 脊柱外科方向 |
| 2 | 射频消融仪 | 1 | 脊柱外科方向 |
| 3 | 手术动力装置 | 1 | 脊柱外科方向 |
| 4 | 后路大通道脊柱内镜微创手术系统 | 1 | 脊柱外科方向 |

二、技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术功能需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脊柱微创手术器械（用于UBE脊柱内镜微创手术） | 1.产品用途：应用于UBE（单侧双通道）脊柱内镜微创手术。 2.技术功能需求： 1）骨凿，弯型,长度约260mm,宽度约5mm。 2）骨凿，直型，长度约260mm,宽度约6mm至8mm。 3）开口器，长度约200mm。 4）剥离器，长度约210mm。 5）剥离器，双头，长度约300mm。 6）剥离器，双头，弧形弹片约5mm，直角球头约6mm，长度约300mm 7）神经拉钩，直径约4mm。 8）骨锤，长度约230mm。 9）各种尺寸扩张管，长度约150至200mm不等，内径约5mm至10mm不等，外径约7至12mm不等。 10）半套管扩张管，长度约60mm，内径约9mm。 11）指圈式髓核钳，直头和弯头，长度约180mm, 直径约3.0mm。 12）钳柄式髓核钳，直头，长度约220mm, 直径约2.0mm至4.0mm。 13）钳柄式髓核钳，弯头，长度约220mm，直径约2.0mm。 14）椎板咬骨钳，长度约220mm，角度约130°，直径约2.0mm至5mm。 15）椎板咬骨钳，长度≥220mm，角度≥90°，直径≥3.0mm。 16）器械盒。 17）内窥镜（双通道用）：由内窥镜、镜鞘及闭孔器、穿刺针、器械穿刺套管、器械穿刺针及导管束组成。镜外体径约4mm，工作长度约175mm，视场角约80°，视向角≥0°高清镜头（广角）。 | 1）骨凿，弯型1个 2）不同尺寸骨凿，直型2个 3）开口器1个 4）剥离器，单头弧形1个 5）剥离器，双头1个 6）剥离器，双头弧形、弹片、直角球头1个 7）神经拉钩1个 8）骨锤1个 9）各种尺寸扩张管（半套管）（工作通道）1套5个 10）髓核钳，指圈式，直头，弯头，各1把 11）髓核钳，钳柄式，直头，3把 12）髓核钳，钳柄式，弯头，1把 13）椎板咬骨钳1套4把 14）器械盒1套 15）内窥镜1套 可选：弧形骨剥离器、组合式旋转椎板咬骨钳、Z型神经拉钩、开口器 |
| 2 | 射频消融仪 | 1.产品用途：应用于骨科，微创等离子髓核消融术、髓核汽化消融术、纤维环成形术、靶点消融术、神经毁损、椎间孔镜下止血、硬膜外镜下各种消融、止血；关节镜下半月板切除术、髁间窝成形术、软骨清理术、滑膜切除术等。 2.技术功能需求： 1）适用于对软组织进行汽化、切割、消融、凝血、剥离等外科手术； 2）能与以下手术配合使用：盘源性颈椎等离子消融术、汽化术，腰椎盘內等离子汽化打孔消融术，侧路、后路靶点减压术、神经阻滞、调制、毁损术。脊柱全内镜下手术：镜下汽化、消融、止血术。膝关节手术：镜下半月板切除术、髁间窝成形术、软骨清理术、滑膜切除术；肩关节手术：镜下肩峰下减压、冻结肩松解、肌腱清理。腕肘踝手术：镜下腕三角纤维软骨复合体、韧带肌腱热凝术、关节软骨成形术、矶肌腱打孔； 3）可以配合脊柱UBE手术使用：椎管外的镜下软组织切割、止血、消融，椎管内的止血及髓核消融； 4）主机界面采用一体化LCD液晶全触屏式智能操作显示屏； 5）触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时；功率≤300W； 6）工作档位多档可调； 7）主机工作时可在界面精准显示临床所需工作能量大小，可显示主机的功率大小； 8）主机采用全智能数字控制电路； 9）治疗温度：低温XXX℃，精确控制； 10）使用双脚踏控制消融、止血、切割、剥离手术； 11）双极或多极设计，不用负极板。 12）带有操作失误报警功能，声音可调节大小； 13）双功能脚踏控制板。 14）耗材（消融刀头）：包含椎管内用和椎管外用的消融刀头。 | 1.主机1台 2.脚踏开关组件1套 3.电源线1条 4.消融刀头：包含椎管内用和椎管外用的消融刀头。 |
| 3 | 手术动力装置 | 1.产品用途：开展开放式手术、双通道UBE手术、显微手术和MED手术，对骨组织的磨削处理。可以连接开放手柄后再连接普通开放磨钻头，用于普通脊柱开放手术、单侧双通道手术和显微通道手术。 2.技术功能需求： 1）主机：输入≥220V，50Hz；输入功率约100W，支持开放式手术、双通道UBE手术、显微手术和MED手术； 2）脚踏：无级调速，IPX8防水等级，稳固，耐用，防滑、防侧翻； 3）通用磨钻手柄：最高转速约60000 r/min，电机最大功率约100W，可高温灭菌。长时间使用，手柄不发热。 4）一体式磨头，刀杆弯曲，刀杆内注水设计，手术操作视野好。杆径约4.5mm，工作转速约60000r/min。 5）开放往复刀头，刀头往复运动打磨骨组织，不损伤软组，转速约60000r/min； 6）开放半刃刀头，柱形刀头，刀头一侧有刃，一侧光滑，刀头往复运动打磨骨组织不损伤软组织，可推开神经打磨骨组织，转速约60000r/min； 7）开放扁平刃刀头，刀头扁平状，一侧有刃，一侧光滑，刀头往复运动打磨骨组织不损伤软组织，可插入神经骨组织之间打磨骨组织，转速约60000r/min； 8）动力骨刀：刀杆直径约4.5mm，内注水设计，刀头齿部长度约9mm，刀头前后往复运动，转速约60000r/min。 | 1.主机1台 2.脚踏开关1个 3.通用磨钻手柄1个 4.磨钻头1套 5.骨科用电锯片4个 |
| 4 | 后路大通道脊柱内镜微创手术系统 | 1.产品用途： 脊柱内镜微创手术及UBE（单侧双通道） 。 2.技术功能需求： 1）椎间盘内窥镜：视向角约15度，视场角约80度； 2）工作通道：直径约7毫米，外径约10毫米，工作长度约139毫米； 3）逐级扩张管：扩张器（双通道？）长度≥225mm，直径≥7.0mm；扩张器：长度≥195mm，内径≥7.1mm，外径≥8.5mm；扩张器：长度≥165mm，内径≥8.6mm，外径≥10.0mm； 4）工作套管：长度阅134mm，内径约10mm，外径约11mm； 5）镜下工作器械： 髓核钳：长度约260mm，直径约2.5m至4.0mm； 带角度髓核钳：长度约330mm，直径约2.5mm； 抓钳：长度约260mm，直径约4.0mm； 普通、角度、强力型各类篮钳：长度约260至330mm,直径约3.5至4mm； 剥离器：长约280至310mm； 咬骨钳：长约260mm，直径约2至6.0mm，角度50°至90°； 6）设备器械可高温高压消毒； | 1.椎间盘内窥镜1个 2.扩张器1套 3.工作套管1个 4.髓核钳3把 5.抓钳1把 6.篮钳3把 7.剥离器2把 8.咬骨钳手柄1把 9.咬骨钳4把 10.线锯导引器1个 11.内窥镜、器械消毒盒1个 |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求：（以下资料一式一份且均须加盖公章，请按以下顺序扫描成一个文档发到邮箱）

1、设备报价单：

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★保修期、联系人、联系电话（必须填写）；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

2. 耗材报价、设备所有选配件及报价

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

★7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

以上材料按顺序扫描PDF文档（发到番禺中心医院设备科公共邮箱：pyzxyysbk@163.com），后续等通知邀请现场会议/远程视频会议。

（二）医院联系方式：

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

（三）视频会议（如有）：提前把报价及相关文件发至上述邮箱，在通知的会议时间内，保持随时可上线视频会，本项目开始前5分钟，我们会把腾讯视频会议号及密码通过手机短信方式发至贵公司联系人手机号码，收到即时登录。

（四）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（五）报名资料提交时间：公告之日起——2023年6月16日18:00。

提交资料：以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

附件：广州市番禺区中心医院脊柱微创手术器械等医疗设备采购项目市场调查公告

广州市番禺区中心医院

2023年6月9日