广州市番禺区中心医院医用单人氧气加压舱采购项目市场调查公告

广州市番禺区中心医院拟采购医用单人氧气加压舱一套，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用单人氧气加压舱 | 1套 | 高压氧康复治疗 |

二、技术参数要求

| 设备名称 | 参数需求 | 配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 医用单人氧气加压舱 | 1.舱体内径：不少于φ900㎜，舱体长度：不少于2400mm，舱体容积：不少于1.32m3 。 2. 舱门：快开式外开圆形旋转门。 3.照明窗（透光尺寸）:约φ160mm 1个 观察窗（透光尺寸）:约φ160mm 6个 ，摄像窗（透光尺寸）:约φ60mm 1个。 4.治疗人数：1人，舱内加压介质:医用氧气，舱内工作压力:≤0.2Mpa；设计压力：≤0.22Mpa。 5.配有舱内监控系统、内外对接系统、雾化水喷淋装置、优质的防静电手环、不间断电源。 6.拉床：全铝合金床板，床板表面喷涂防静电优质涂料；拉床导轨为静音丝杠滑块联动技术设计。 7.电器全外置：空调室内机电源、摄像机、照明灯、音响、对讲等设备均为外置安装，实现气电分离，确保使用安全可靠。 8.加湿系统:配备加湿系统, 控制舱内环境湿度以确保舱内环境中的湿度始终稳定在70%RH以上。 | 舱体 1套 舱门 1套 照明窗 1套 观察窗 6套 拉床 1套 安全阀 2套 应急排气装置 1套 测氧仪 1套 对讲机 1套 应急供电系统 1套 彩色监视系统 1套 |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求：（以下资料一式一份且均须加盖公章，请按以下顺序扫描成一个文档发到邮箱，同步邮件到医院地点）

1、设备报价单：

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

2. 耗材报价、设备主要选配件及报价

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

★7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

（二）医院联系方式：

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）资料提交时间：2023年6月14日—2023年6月21日18:00，后续等通知邀请现场会议。

提交资料：以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。同步邮件一份到医院地点。

附件：广州市番禺区中心医院医用单人氧气加压舱采购项目市场调查公告

广州市番禺区中心医院

2023年6月14日