广州医科大学附属番禺中心医院综合应急大楼

生物安全实验室建设方案---市场方案调研需求书

- 项目简要概述：

本项目拟在医院现东片区设置平急结合区域，建设一幢综合应急大楼，主要包括300床应急床位、科研实验、教学及应急配套功能，东区整体实现平急结合转换功能。项目建成后，区中心医院将建设发展为医疗、教学、科研、预防、康复、急救、健教为一体的高水平三级甲等、具备应对突发公共卫生事件能力的平急结合综合医院。

本项目拟构建实验室主要为：精准医学检测中心、华南师范大学基础与转化联合实验室、药学实验室、细胞生物学平台、分子生物学平台。

- 技术/服务要求：

- 项目建设地点：广州市番禺区桥南街福愉东路8号。

- 大楼建设内容：

综合应急大楼生物安全实验室所分布的楼层

综合应急大楼第十层：

| 实验室名称 | 实验室生物安全等级 | 实验室操作功能 | 安全设备 | 实验室面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道标本接收室 | BSL-1 | 接收存放标本 | 开放式工作台、洗手池 | 10 |
| 超低温冰箱库房 | BSL-1 | 放置超低温冰箱 | 15台满载超低温冰箱（15t），地面承重要求 | 27 |
| 电泳室 | BSL-1 | 蛋白、核酸电泳实验 | 开放式工作台、洗手池、通风橱 | 10 |
| 危化品暂存间 | BSL-1 | 危化品暂存 | 防腐柜、防爆柜 | 10 |
| 污物暂存间 | BSL-1 | 污物暂存 | 开放式工作台、洗手池 | 10 |
| 洗消间 | BSL-1 | 医废消毒灭菌 | 开放式工作台、洗手池、灭菌锅 | 15 |
| 试剂仓库 | BSL-1 | 试剂存放 | 开放式工作台、洗手池、冰箱 | 10 |
| 血栓弹力图实验室 | BSL-2(a类和b1类) | 血栓弹力图实验 | 开放式工作台、洗手池II级生物安全柜、洗眼装置 | 18 |
| 流式细胞实验室 | BSL-2(a类和b1类) | 流式细胞实验 | 开放式工作台、洗手池、II级生物安全柜、洗眼装置 | 30 |
| 串联质谱实验室 | BSL-2(a类和b1类) | 串联质谱检测实验，包含样品制备室、液相质谱室、气相质谱室、数据分析室 | 开放式工作台、洗手池、II级生物安全柜、通风橱、吸气罩、气瓶柜、洗眼装置 | 70 |
| 二代测序实验室 | BSL-2(b2类) | 高通量测序实验室，用于肿瘤基因测序、病原微生物测序，包含人员通道、污物通道、试剂准备室、标本制备1室、标本制备2室、扩增1室、扩增2室、文库检测室、测序室、缓冲间等 | 开放式工作台、洗手池、II级生物安全柜、洗眼装置。全新风负压系统，温度、湿度按照BSL2b2要求 | 270 |
| 富血小板血浆制备室 | BSL-2(b2类) | 富血小板血浆制备与质检。包含一更、二更、手消、缓冲走廊、标本接收室、制备室、质检室 | 开放式工作台、洗手池、II级生物安全柜、洗眼装置。十万级层流实验室 | 100 |

综合应急大楼第十一层：

| 实验室名称 | 实验室生物安全等级 | 实验室操作功能 | 安全设备 | 实验室面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道标本接收室 | BSL-1 | 接收存放标本 | 开放式工作台、洗手池 | 10 |
| 超低温冰箱库房 | BSL-1 | 放置超低温冰箱 | 25台满载超低温冰箱（25t），地面承重要求 | 50 |
| 电泳室 | BSL-1 | 蛋白、核酸电泳实验 | 开放式工作台、洗手池、通风橱 | 20 |
| 危化品暂存间 | BSL-1 | 危化品暂存 | 防腐柜、防爆柜 | 10 |
| 污物暂存间 | BSL-1 | 污物暂存 | 开放式工作台、洗手池 | 10 |
| 洗消间 | BSL-1 | 医废消毒灭菌 | 开放式工作台、洗手池、灭菌锅 | 15 |
| 离心室 | BSL-1 | 标本离心前处理 | 开放式工作台、洗手池、冰箱 | 10 |
| 贵重仪器室 | BSL-1 | 放置贵重仪器设备 | 开放式工作台、洗手池 | 45 |
| PCR实验室1 | BSL-2(a类和b1类) | 基因扩增实验 | 开放式工作台、洗手池、II级生物安全柜、洗眼装置 | 15 |
| PCR实验室2 | BSL-2(a类和b1类) | 基因扩增实验 | 开放式工作台、洗手池、II级生物安全柜、洗眼装置 | 15 |
| PCR实验室3 | BSL-2(a类和b1类) | 基因扩增实验 | 开放式工作台、洗手池、II级生物安全柜、洗眼装置 | 15 |
| 细菌培养室 | BSL-2(a类和b1类) | 细菌培养 | 开放式工作台、洗手池、II级生物安全柜、洗眼装置。 | 20 |
| 公共实验区 | BSL-2(a类和b1类) | 生化分子实验 | 开放式工作台、洗手池、II级生物安全柜、洗眼装置 | 300 |

综合应急大楼第十二层：

| 实验室名称 | 实验室生物安全等级 | 实验室操作功能 | 安全设备 | 实验室面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道标本接收室 | BSL-1 | 接收存放标本 | 开放式工作台、洗手池 | 10 |
| 超低温冰箱库房 | BSL-1 | 放置超低温冰箱 | 25台满载超低温冰箱（25t），地面承重要求 | 50 |
| 危化品暂存间 | BSL-1 | 危化品暂存 | 防腐柜、防爆柜 | 10 |
| 污物暂存间 | BSL-1 | 污物暂存 | 开放式工作台、洗手池 | 10 |
| 洗消间 | BSL-1 | 医废消毒灭菌 | 开放式工作台、洗手池、灭菌锅 | 15 |
| 公共实验区 | BSL-2(a类和b1类) | 生化分子实验 | 开放式工作台、洗手池、II级生物安全柜、洗眼装置 | 600 |

综合应急大楼第十三层：

| 实验室名称 | 实验室生物安全等级 | 实验室操作功能 | 安全设备 | 实验室面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道标本接收室 | BSL-1 | 接收存放标本 | 开放式工作台、洗手池 | 10 |
| 超低温冰箱库房 | BSL-1 | 放置超低温冰箱 | 25台满载超低温冰箱（25t），地面承重要求 | 50 |
| 危化品暂存间 | BSL-1 | 危化品暂存 | 防腐柜、防爆柜 | 10 |
| 污物暂存间 | BSL-1 | 污物暂存 | 开放式工作台、洗手池 | 10 |
| 洗消间 | BSL-1 | 医废消毒灭菌 | 开放式工作台、洗手池、灭菌锅 | 15 |
| 公共实验区 | BSL-2(a类和b1类) | 生化分子实验 | 开放式工作台、洗手池、II级生物安全柜、洗眼装置 | 600 |

建设标准请参考文件：《生物安全实验室建筑技术规范GB50346-2011》

（三）对广州医科大学附属番禺中心医院综合应急大楼生物安全实验室的建设，提供专业的设计方案文件、技术方案文件。并介绍设计方案的依据和相对应的建设标准。

- 方案征集：

现公开面向市场征集广州医科大学附属番禺中心医院综合应急大楼生物安全实验室的建设方案。