**番禺区中心医院综合应急大楼建设项目-医用吊塔、手术无影灯市场调查公告**

番禺区中心医院综合应急大楼建设项目拟建设手术部和ICU（重症监护室），包含9间综合手术室、3间DSA手术室、1个内科ICU、1个外科ICU。手术室和ICU建设项目中包含医用吊塔和手术无影灯。为了更好了解各个品牌的技术特点、价格水平等情况，现进行市场调查，请有意向的公司按要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 | 备注 |
| 1 | 医用吊塔1 | 12套 | 综合手术室（9套）、DSA手术室（3套） | 电动可升降、双臂 |
| 2 | 医用吊塔2 | 41套 | 内科ICU（21套）、外科ICU（20套） | 每套吊塔包含干塔、湿塔 |
| 3 | 手术无影灯 | 10套 | 综合手术室（9套）、DSA复合手术室（1套） | LED光源、双灯头、具备Ⅱ类医疗器械注册证 |

**二、技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求（仅供参考） |
| 1 | 医用吊塔1 | 1.1 主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面抗菌涂层处理，无锐角，无螺丝钉外露，防腐蚀，便于清洁，具有升高或旋转限位装置。 |
| 1.2 吊塔最大净载重≥150Kg。 |
| 1.3 吊塔具备气动刹车或电磁刹车系统。 |
| 1.4 吊塔旋转角度≥330 度，且具有限位系统。 |
| 1.5 吊塔可根据医院实际需求安装通讯接口（HIS、LIS、麻醉信息系统、监护信息系统等）、视频接口、网络接口和护士呼叫等设备。 |
| 1.6 电动双臂活动半径（臂长）≥1500mm。 |
| 1.7 电动提升距离≥600mm，配置升降控制模块，配控制手柄。 |
| 1.8 气电箱体长度≥1000mm,所有电源线路及气源管路应在塔体内不能外露，气电分离设计。 |
| 1.9 各种气体终端均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且所有气体接口应带三状态：通、断、拔。插座插头可保证不低于 2 万次以上的插拔，可带气维修。其中麻醉废气排放气口AGSS采用正压排放。 |
| 1.10 吊塔所有气体终端标准为由医院根据实际需求选定。 |
| 1.11 设备托板可上下自由调整，宽度≥400mm，深度≥450mm，方便放置不同的设备，并带橡胶防撞保护角。 |
| 1.12 每套吊塔配置清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 设备托板 | ≥3 | 个 |
| 2 | 抽屉 | ≥1 | 套 |
| 3 | 网篮 | ≥1 | 套 |
| 4 | 氧气气体终端（包含插头） | ≥2 | 套 |
| 5 | 空气气体终端（包含插头） | ≥1 | 套 |
| 6 | 负压气体终端（包含插头） | ≥1 | 套 |
| 7 | 二氧化碳气体终端（包含插头） | ≥1 | 套 |
| 8 | 氮气气体终端（包含插头） | ≥1 | 套 |
| 9 | AGSS废气终端（包含插头） | ≥1 | 套 |
| 10 | 10A电源插座（国标） | ≥8 | 个 |
| 11 | 接地端子 | ≥2 | 个 |
| 12 | 双关节输液支架 | ≥1 | 套 |
| 13 | 输液杆 | ≥1 | 套 |
| 14 | 通讯接口（HIS、LIS、PAKS、麻醉信息系统、监护信息系统）、视频接口、网络接口 | 按需求确定数量 | 个 |

 |
| 2 | 医用吊塔2 | 2.1 主体材料为高强度铝合金。整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有上下移动或旋转限位装置。能防腐蚀，便于清洗。 |
| 2.2 吊塔为同底座悬臂双塔，每个床位配有独立的干区吊塔（设备塔）和湿区吊塔（输液塔）。  |
| 2.3 各种气体终端均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且所有气体接口应带三状态：通、断、拔。插座插头可保证不低于 2 万次以上的插拔，可带气维修。 |
| 2.4 吊塔电源为单相 220V 电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相 220V/10A。 |
| 2.5 可根据需要安装通讯接口（HIS、LIS、监护信息系统等）、视频接口、网络接口和护士呼叫等设备。 |
| **2.6 干区吊塔技术要求：** |
| 2.6.1 旋转臂：干区悬臂≥1000mm，吊塔旋转角度≥330度，机械阻尼刹车装置，净载重量≥120Kg。 |
| 2.6.2气电箱：长度≥800mm，气电分离设计。 |
| 2.6.3仪器平台≥2层，抽屉≥1个，托盘尺寸≥430×480mm。平台高度根据医院使用需求进行调节,仪器平台为铝合金一次压铸成型，并且四角橡胶包边防撞设计。 |
| 2.6.4 抽屉长≥520mm、宽≥250mm、高度≥200mm。 |
| 2.6.5干区吊塔配置清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 设备托板 | ≥2 | 个 |
| 2 | 抽屉 | ≥1 | 套 |
| 3 | 网篮 | ≥1 | 套 |
| 4 | 氧气气体终端（包含插头） | ≥2 | 套 |
| 5 | 负压气体终端（包含插头） | ≥2 | 套 |
| 6 | 空气气体终端（包含插头） | ≥1 | 套 |
| 7 | 10A电源插座（国标五孔制式） | ≥9 | 个 |
| 8 | 接地端子 | ≥2 | 个 |
| 9 | 网络接口 | ≥2 | 个 |
| 10 | 线缆管理夹子 | ≥2 | 个 |

 |
| **2.7 湿区吊塔技术要求：** |
| 2.7.1 旋转臂：湿区悬臂≥1500mm，吊塔旋转角度≥330度，机械阻尼刹车装置，净载重量≥120Kg。 |
| 2.7.2 气电箱：长度≥800mm，气电分离设计。 |
| 2.7.3 仪器平台≥2层，抽屉≥1个，托盘尺寸≥430×480mm。平台高度根据医院使用需求进行调节,仪器平台为铝合金一次压铸成型，并且四角橡胶包边防撞设计。 |
| 2.7.4 输液架包含双折叠伸展臂，双折叠伸展臂≥300+300mm 可挂输液泵或推注泵，具有防滑落装置，顶端配一套可阻尼伸缩挂钩。 |
| 2.7.5 抽屉长≥520mm、宽≥250mm、高度≥200mm。 |
| 2.7.6 湿区吊塔配置清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 设备托板 | ≥1 | 个 |
| 2 | 抽屉 | ≥1 | 套 |
| 3 | 网篮 | ≥1 | 套 |
| 4 | 氧气气体终端（包含插头） | ≥2 | 套 |
| 5 | 负压气体终端（包含插头） | ≥2 | 套 |
| 6 | 空气气体终端（包含插头） | ≥1 | 套 |
| 7 | 10A电源插座（国标五孔制式） | ≥9 | 个 |
| 8 | 接地端子 | ≥2 | 个 |
| 9 | 网络接口 | ≥2 | 个 |
| 10 | 输液架（含双折叠伸展臂） | ≥2 | 个 |
| 11 | 线缆管理夹子 | ≥2 | 个 |

 |
| 3 | 手术无影灯 | 3.1 双头子母灯设计，悬挂式安装，灯头设计需符合层流要求。 |
| 3.2 采用LED冷光源,每一组光源有单独的透镜聚光。 |
| 3.3 具备色温可调功能，可调节范围为在3500K-5000K。 |
| 3.4 母灯深腔照明率100%，子灯深腔照明率100%。辐射照度比(mW/m²lx) ≤3.5。 |
| 3.5 灯头采用一体化成型设计，灯头外侧具有一体成型环形把手，供非洁净区人员移动手术灯位置。 |
| 3.6 中心照度需达到≥160,000lux，母灯和子灯可在40,000lux至160,000lux进行调节，满足不同手术场景需求。 |
| 3.7 光斑均匀性需≥60%（最大光斑环境）和≥55%（最小光斑环境），确保手术区域亮度分布均匀。 |
| 3.8 显色指数Ra≥95，无红外/紫外辐射。 |
| 3.9 要求无影率达到单遮板无影率≥60%、双遮板无影率≥50%。 |
| 4.10 光柱照明深度需≥1300mm，满足深腔手术要求。 |
| 4.11 母灯和子灯均支持光斑直径调节，调节范围：150-270mm。 |
| 4.12 要求灯臂可多角度调节和悬停。 |
| 4.13 无影灯手柄可拆卸，可进行高温蒸汽消毒。每套手术无影灯配置手柄数量≥8。 |
| 4.14手术无影灯旋转角度≥360 度。 |
| 4.15 具有多功能操作手柄，能够通过操作手柄实现光斑和照度调节。 |
| 4.16 手术无影灯具备遥控操控制功能。 |

**三、报名资料要求：**

（一）调查材料需求（以下资料**一式一份且均须加盖公章**，请按以下顺序扫描成一个文档发到邮箱）

1.设备报价单（**注：可按需求全部报价，也可按实际生产/经销产品部分报价**）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/****品牌** | **型号** | **单价****（万元）** | **数量** | **金额****（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

★2.保修期、联系人、联系电话（必须填写）。

3.单台设备详细配置清单。

★4.**除了对用户需求技术进行响应以外，请提供自身产品设备详细技术参数表及技术特点。**

5.设备的医疗器械注册证或备案表。

6.公司资质证明材料。

**★**7.中小企业声明函（货物）。

8.同型号设备用户名单（附引进日期）。

9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10.设备彩页、产品介绍。

**（二）医院联系方式**

广州医科大学附属番禺中心医院设备科：许工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿科发热门诊大楼3楼设备科

**（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

**（四）报名资料提交时间：**公告之日起——2025年6月4日18:00。

材料准备：

1. 纸质材料一式五份（一正四副）。
2. 扫描一份电子版以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。
3. 后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，**会议当天带纸质材料一式五份（一正四副）到场参会**。

附件：番禺区中心医院综合应急大楼建设项目-医用吊塔、手术无影灯市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2025年5月29日