**广州医科大学附属番禺中心医院自动粪便处理分析系统设备采购项目市场调查公告**

广州医科大学附属番禺中心医院现对自动粪便处理分析系统设备采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 应用方向 |
| 1 | 自动粪便处理分析系统 | 2台 | 临床检验用于了解消化道及消化系统有无病理现象 |

1. **技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **功能\参数需求（仅参考）** | **配置清单** |
| 自动粪便处理分析系统 | 1、适用于包括但不限于以下功能：粪便样本性状及有形成分（粪便常规）自动检测；粪便隐血、转铁蛋白、轮状病毒、腺病毒、肠病毒、幽门螺杆菌、钙卫蛋白等检测。2、进样方式：流水线式自动进样。3、样本处理速度：≥80样本/小时。4、样本稀释体积范围：0~8ml可选。5、过滤与富集方式：采用沉降过滤，有型成分（包括寄生虫卵）适度富集。6、管路及计数池清洗：需采用有效方式减少样本残留，避免交叉污染。7、有形成分显微镜检：需具备低倍镜（10X）、高倍镜（40X）自动切换功能；具备高速CMOS数码自动显微镜；计数池移动式多视野断层扫描且视野数可调。8、镜检有型成分初筛：需具备AI图形识别技术可针对寄生虫卵、红细胞等常见有形成分进行阴性排除和阳性提示。9、检测卡：需具备6通道或以上数量，每个通道支持检测单项卡和双联卡。10、需具备≥15个恒温孵育位；孵育时间≤5分钟。11、需支持LIS连接。 | 标准配置 |

**三、报名资料要求：**

**（一）调查材料需求**

**1、设备报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/****品牌** | **型号** | **单价****（万元）** | **数量** | **金额****（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **保修期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★联系人、联系电话；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

1. （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材产品名称** | **耗材规格型号** | **品牌** | **单价** | **注册证号** | **医保码** | **是否一次性使用耗材** | **是否专机专用耗材** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

**★**7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

**（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

**（三）报名材料提交时间**：2025年6月9日—2025年6月16日18:00，后续等通知邀请现场会议。

**1.纸质材料准备：**纸质材料邮寄一份正本纸质材料到医院地点。

**2.电子材料准备：**扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称+供应商。

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

**（四）医院联系方式**

番禺中心医院设备科，戴工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：广州医科大学附属番禺中心医院自动粪便处理分析系统采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2025年6月9日