[bookmark: 占用书签]广州医科大学附属番禺中心医院空气压力波治疗仪采购项目用户需求
1、 项目需求简述
（一）项目背景：需求5台空气压力波治疗仪，空气波压力波治疗仪（抗血栓气压泵）主要用于肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗、以及预防静脉血栓形成、减轻肢体水肿。
（二）预算情况：5.25万元（1.05万元/台为单价限价）
（三）供应商资质要求：投标人具有独立法人资格，具有有效的且与所投项目相适应的医疗器械生产许可或经营许可。
[bookmark: _GoBack]（四）技术参数：
1. ▲配有手提和床挂；主机净重≤3kg，体积尺寸小于200mm(w)*300mm(l)*200mm(h)，可悬挂（提供产品说明书、厂家白皮书或第三方检测报告作为佐证材料）；
2. 彩色液晶触摸监视屏，参数显示直观，操作简单快捷；
3. 有至少4种专业DVT治疗模式，多种模式可自由选择，不同模式可搭配不同气囊组合使用，适合不同患者；
4. 标配永久性分段式DVT气囊（单腔足底气囊，双腔小腿气囊和单腔大腿气囊），可进行反复充放气使用；
5. ▲配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个DVT分段式气囊，同时治疗两个部位，达到两个通道一样的治疗效果（提供产品说明书、厂家白皮书或第三方检测报告作为佐证材料）；
6. 设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换；
7. 实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损；
8. 参数记忆功能：对治疗过程中调节的参数设备可自动记忆该参数，在之后的循环充气中自动使用该参数，无需治疗师再次进行调节；
9. 过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤；
10. 断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤；
11. 设备充气保持时间0~10s快速可调；充气间隔时间10~60s可调；
12. 时间设定模式：治疗时间可调，满足超长时间使用需求，可适用需要长期加压的治疗场所；治疗完毕后会有声音提示；
13. ★设备使用年限不低于10年，并提供佐证材料。



（五）单台最低配置要求
	序号
	配置
	数量
	备注

	1
	主机
	1台
	

	2
	3芯1分1充气导管
	1条
	

	3
	3芯1分2充气导管
	1条
	

	4
	1芯气座大腿气套(永久性)
	4只
	

	5
	2芯气座小腿气套（永久性）
	4只
	

	6
	1芯气座脚底气套（永久性）
	4只
	

	7
	1芯气座大腿气套(一次性)
	4个
	

	8
	2芯气座小腿气套（一次性）
	4个
	

	9
	1芯气座脚底气套（一次性）
	4个
	

	10
	挂钩
	1个
	

	11
	电源适配器
	1个
	


2、 商务要求
（一）供货要求
1. 交货期：签订合同后30日历天内。
2. 交货地点：采购人指定地点。
3.设备生产日期不超过一年。
（二）安装与调试
1. 中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关规定。
2. 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
（三）技术培训
1. 中标人每台设备提供现场安装调试和培训。
2. 应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由中标人支付。
（四）保修期
1. ★ 验收合格之日起设备保修期：不少于5年。
1.1保修期内必须保证95％以上日期（以每年365天计算）能正常工作，如未能达到，应按2倍时间相应延长保修期。
1.2保质保修期内，投标产品必须由原厂负责维修和售后服务（提供原厂售后服务承诺）。每年需对设备进行不少于2次的维护，且每次维护保养需出具维护保养记录。（所需费用均须包含在投标总价内）。
2. 保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。
3. 保修期自采购人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。
4. 保修期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。
5. 在保修期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。
6. 保修期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
7. 保修期内,对采购人的服务通知，中标人在接报后2小时内响应，8小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，采购人有权要求中标人免费提供同档次的设备予采购人临时使用。
（五）验收要求
1. 采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3. 货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4. 中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 货物验收所发生的检验费用由中标人负担。
6. 设备到货并经中标人技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标人负担。
7. 采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。
8. 中标产品如属国家强制计量产品，需由中标人协助完成首次计量强检。
9. 当出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。
（六）付款方式
1.合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，中标人须向采购人提供以下相应资料和合同全额发票，采购人自收到发票及资料后5个工作日内办理支付，支付合同金额的100%:
（1）乙方开具的正式全额发票；
（2）调试验收使用意见。

