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广州医科医学大学附属番禺中心医院GE CT 球管维修
保养服务用户需求

1、 项目概况
	采购标的
	品牌
	设备型号
	数量
（台）
	服务期限（年）
	预算
（万元）

	GE CT球管维修保养服务项目
	GE
	 DISCOVERY GSI 2000 CHN
	1
	1
	44


2、 投标报价要求
1. 投标价格包括：维修费、保养费、配件费、设备拆装费、检测仪器费、工具费用、所有维修配件费、人员工资（包括应交的五险一金等费用）、工时费、差旅费、加班费、突发性作业费、劳保费、福利费、保险费、风险金和税费、利润、不可预见费、进行培训和指导的费用等在项目实施过程中的全部费用，投标人报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。
2. 投标人以约定包干费用方式进行报价，并标明投标维修保养费总价。
3. 采用打包形式购买本次维修保养服务，不接受拆分或转让投标。
3、 服务要求
1、 服务内容：GE CT(型号：DISCOVERY GSI 2000 CHN）球管（球管型号为D3703T）的维修与保养服务。
2、 服务范围包括球管更换、维修及因为球管引起的相关问题处理与球管的保养服务。
3、 服务期限，保证球管正常使用时间不小于1年，期间球管损坏免费维修、更换，数量不受限制；24小时内不能修复的，需在故障后24小时内提供备用件并恢复设备的正常使用。
4、 成交供应商在维修期间，需要提供备用球管供医院使用。所提供的备用球管能与正在使用的CT（型号为DISCOVERY GSI 2000 CHN）匹配兼容，能保证机器的正常使用。
5、 成交供应商负责服务期间球管的更换（安装、调试、校准），所负责的更换的工程师需具有CT原厂培训的资质证书（提供证书复印件）。
6、 成交供应商必须依照设备原厂的文件要求和技术参数，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
7、 合同以签订之日起正式生效。
4、 质量保证
1、 保证机器球管正常曝光使用时间不少于1年，起保日期从验收合格之日起；期间球管损坏，成交供应商负责维修、更换数量不受限制，所有费用已包含在本次报价中。（提供承诺函）
2、 保证设备的各项图像质量参数达到设备原厂的技术要求，满足临床使用的需要。
3、 ★成交供应商需保证服务期限内CT 设备能达到经卫生行政部门资质论证的检测机构的检测合格要求；若检测不合格，中标供应商无条件进行维修、调试、校准等（提供承诺函）。
4、 ★成交供应商更换球管后，需约请卫生行政部门资质认证的检测机构对其进行检测，检测合格后方可使用，相关检测费用由成交供应商负责；成交供应商提供检测报告给院方（提供承诺函）。
5、 验收要求
采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交供应商履约情况进行验收。
六、付款方式
合同款分二期支付，
1. 合同签订五个工作日内，采购人凭成交供应商出具的请款函及合同，办理支付合同金额50%的手续；
2. 6个月后，成交供应商完成球管的维修保养（安装、调试、校准）后，成交供应商须向采购人请款函及发票，采购人自收到请款函及发票后5个工作日内办理支付手续，合同金额50%款。
